## 微波消化萃取仪B技术白皮书

## 型号：HG08Z-40

### 1.技术参数：

1.1主机参数：电 源：220-240 VAC 50/60Hz 8A ；整机安装功率：2800W；

（1）电源要求：220 VAC 50 Hz 15A；

*（2）微波源：双磁控管，专业微波源，工业级微波电源、区别家用微波炉的电源。

（3）微波输出功率磁控管结构与功率：采用双磁控管底部加热错位设计，矩形环绕加热均匀，自动控制单个微波输出。采用双磁控管底部加热错位排列设计（避免都在后面发射微波，造成外圈罐子温度高于内圈温度，两圈罐子不均匀，内圈消解不彻底的弊端）， 微波发射频率：2450MHz；最大微波输出功率：≥2000W,  微波功率0～100%自动调整。 （投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

（4）腔体为316L不锈钢制造的工业级谐振腔，体积≥72L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温。

（5）安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有抗流槽结构，提供高强度防爆能力的同时防止腔内微波泄露；具备机械和电子双重门锁功能，非低于安全温度无法打开炉门，以保证使用安全。

*（6）炉腔内视窗又可清晰观察炉腔内部工作状态，实验状态一目了然

（7）可配置高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏，有效消除萃取/合成实验过程的安全隐患。

（8）炉腔配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行,采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。

（9）微波输出特性：微波非脉冲连续自动变频控制，0～100%自动输出；

（10）微波均匀性：垂直双向波导设计，三维输出技术，匹配谐波功频实现了高度的场均匀性；（ 具有微波均匀技术保证微波场的均匀。）（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

（11）微波腔体：容积72L，316级全不锈钢腔体，不锈钢面加工精度高，防酸防高温；（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

（12）自锁式缓冲防爆炉门，在危险出现时能自动提前释放横向压力冲击，确保操作人员人身安全和炉门结构  完整无损；自密闭安全门，具有多重安全保护，符合国家质量安全标准。

（13）排风和冷却系统：炉腔配备大功率排风系统，各种反应可在通风，安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀，大风量离心式风机，排风量不小于5m3/min；炉腔内具有风冷功能，持续为反应罐降温，温度和压力实时显示。

（14）转盘设计：360°单方向连续旋转，微波均匀，保证各个样品微波环境相同，提高实验结果的一致性，区别往返旋转带来的配件损坏。

*（15）控制方式：西门子PLC，触摸屏设计，8寸TFT-LED（800X480彩）大屏幕显示，远距离直读反应进程，实时显示密闭反应罐温度、压力，并可实时显示温压曲线；

（16）操作语言：中文简体

（17）自动保护功能：具有故障自检系统；当控温和控压中某一系统失灵时，仪器会自动切断微波发射，并且报警；

（18）具有电磁屏蔽技术和多余微波处理技术,或微波空载保护技术。根据反应的温度和压力，自动反馈控制微波输出。

（19）仪器控制终端实时显示微波消化萃取过程曲线，控制系统的所有操作，内存有微波消化萃取方法100种以上。据有多种接口连接外部设备。

1.2控制系统参数 ：

*（1）温度控制系统：采用非接触红外控温方式，控温精准无误差，使用高精度长波红外传感器；实时检测控制并显示消化萃取反应罐内的温度和曲线；双红外全罐模式的温度控制系统；

（2）温度控制范围：0~350℃；控温精度：±0.5℃；

（3）控温能力：速率升温功能。

*（4）压力控制系统：采用非接触式控压方式，控压精准无误差，实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线；连续监控所有样品罐的压力。

*（5）压力控制范围：范围: 0~10MPa（1500psi)，（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

（6）压力保护：超压自动调整/停止微波发射并自动报警；

（7）温度压力都有显示，并有曲线实测。

（8）一体化触屏控制系统，西门子PLC，触摸屏设计，8寸TFT-LED（800X480彩）大屏幕显示，远距离直读反应进程，实时显示密闭反应罐温度、压力，并可实时显示温压曲线；

1.3反应容器参数：

*（1）最高温度≥300℃，最高压力≥1500psi；使用温度：240℃。（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

（2）内罐材质：进口改良聚四氟材料TFM；消解罐内塞和盖子均不含任何金属部件；内罐反应容积：70ml；(投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

*（3）防爆外套管材质：进口PEEK复合宇航材料；采用外六角底座，更安全稳定。不采用圆底的固定不住

（4）高压消解罐批处理量≥40个样品/批（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

（5）手动小型扳手一只，操作简单方便

（6）内罐移动架子2套，每套20孔，聚四氟材料。

（7）石墨赶酸器（2台）:24孔，均匀加热，最高200度。

1.4根据用户需要开放仪器数据接口，实现实验室LIMS系统与仪器双向联接。（投标人提供承诺函，格式自拟）

二.配置清单:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 套 |
| 含 | 控制处理终端，全罐温度检测控制系统 | 1 | 套 |
|  | 全罐智能异常压力监控系统 | 1 | 套 |
| 2 | ≥40位高压消解转子（含配套完整高压消解罐，与转子位数匹配） | 1 | 组 |
| 3 | 高压消解内罐（含密封塞） | 48 | 套 |
| 4 | 消解罐支架 | 1 | 套 |
| 5 | 工具包 | 1 | 套 |
| 6 | 石墨赶酸仪 | 1 | 套 |
| 7 | 排风管 | 1 | 套 |
| 8 | 稳压电源 | 1 | 台 |
| 9 | 腔内实时影像监控系统 | 1 | 套 |
| 10 | 有机溶剂安全监控模块 | 1 | 套 |
| 11 | 非极性溶剂辅助加热块 | 1 | 套 |

华港通科技（北京）有限公司