## 超级微波化学平台A技术白皮书

型号：HG08H-DY-A

3.主要技术参数

3.1主机参数

3.1.1采用单反应腔体预先加压方式，所有样品均在同一个密闭腔体内，实现超高温度、超高压力下的快速消解。

3.1.2微波输出功率≥1500W，微波磁控管水冷设计，提高磁控管使用寿命。

3.1.3 最高温度:300℃，至少在180bar、260℃下维持工作一小时。（投标人提供技术白皮书）

★3.1.4最大实际工作压力：≥200Bar（3000PSI）(20MPa)。（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

▲3.1.5样品处理量≥15个/批。（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

▲3.1.6最大有机样品称样量≥15g。（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

▲3.1.7最大单个样品反应罐体积≥1.2L。（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

★3.1.8主机耐HCl酸，可用王水、反王水消解样品。各种材质、型号消解管皆可使用。（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

3.1.9电子位置感应元控制工作台全自动升降，自动控制反应腔开启、关闭，便于操作人员使用。

3.1.10内置式排酸汽系统

3.1.11微波消解前可预先冲入高压氮气，使反应腔达到40bar-100bar。

▲3.1.12外置式密闭式水冷系统，可提供大功率冷却水:控温精度：-0.1℃～+0.1℃，冷却范围：5～35℃，彩色触摸屏控制。（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

3.1.13 8小时工作时间内可以消解6～8批次样品。

3.2控制系统

▲3.2.1控制系统：内置高精度热电偶温度控制系统，直接测量反应腔体内所有样品管实际消解温度，控温范围：室温～500℃，控温精度：-0.1℃～+0.1℃。内置压力传感器，实时测量反应腔体内所有样品管的实际消解温度和压力。并实时显示温度、压力曲线和数值。（投标人提供技术白皮书，并加盖投标人公章）

3.2.2分体控制终端，彩色触摸式智能控制，高分辨率彩色显示，可远距离控制微波消解系统的，减少电子电路的损害，减少微波辐射。

3.2.3主机配备多接口，USB接口、LAN接口、扩展接口、VIDEO接口等。可导入导出应用方法，升级系统软件；可以直接连接计算机，打印机，U盘和称样天平。

3.2.4指示灯颜色识别功能，代表不同的仪器操作状态。

3.2.5 实时压力监控系统：高精度压力传感器，实时监控反应腔体内压力变化并显示压力曲线。

3.2.6自动泄压：反应腔体冷却到目标温度后，仪器自动泄压，泄压管道内部具有防腐蚀涂层。

★3.3根据用户需要开放仪器数据接口，实现实验室LIMS系统与仪器双向联接。（投标人提供承诺函，格式自拟）

★4.主要配置

耐HCl全不锈钢主机 1台；

流量控制器 1个；

配套26位以上支架及罐子（含配套石英管26套、TFM管26套） 1套，可使用王水和反王水；

配套15位以上支架及罐子（含配套石英管15套、TFM管15套） 1套，可使用王水和反王水；

触摸屏控制终端 1套；

循环水冷却器 1台；

可显示升温曲线和数值的温度控制系统 1套；

可显示压力曲线和数值的压力控制系统  1套。